## Slide 1
Conception et etudes des sondes WAOU

## Slide 2
Plan
Contexte de l‘étude
Principe d’un Sonde résistif Waou
  Compositions de la sonde de mesure
  Dispositif électronique
  Limite de mesure du dispositif électronique
Fabrication des capteurs
  Conception du moule
  Impression des bouchons et moules
  Préparation du mélange (électrolyte poreux)
Validation des capteurs
  Séchage capteurs
  Mesures de 4 capteurs à des pF différentes
Bilan énergétique des capteurs (version 4.4)
  Puissance limite Utilisée
  Energie utilisée
  Bilan Energétique de la carte Méga 2560

## Slide 3
Contexte de l‘étude
Les types d’eau dans le sol
S’écoule sous l’effet de la gravité.
Peu disponible pour les plantes.
Se draine rapidement après l’apport d’eau.
Occupe les pores de taille moyenne.
Retenue par les forces capillaires.
Principale réserve d’eau utilisable par les plantes.
Peut se déplacer dans le sol vers les racines.
Forme une fine pellicule autour des particules du sol.
Très fortement retenue par les forces d’adsorption.
Pratiquement non disponible pour les plantes.
Disponibilité pour les plantes FAIBLE
Disponibilité pour les plantes ÉLEVÉE
Disponibilité pour les plantes NULLE
Peu disponible
(s'écoule vite)
Très disponible
(eau utile)
Non disponible
(eau liée)

## Slide 4
Principe d’un Sonde résistif Waou

## Slide 5
Compositions de la sonde de mesure
Electrolyte poreux
Électrode interne
Électrode Externe
D’un facteur géométrique
De la résistivité d’un matériau solide
ρ = 1/σ =%𝐻2𝑂
Résistance(R) du capteur

## Slide 6
Principe de Mesure
Avec

## Slide 7
Dispositif électronique
Avec
Arduino Mega 2560
Paramètre | Valeur
Microcontrôleur | ATmega2560
Tension de fonctionnement | 5 V
Résolution ADC | 10 bits (0 à 1023)
Nombre d'entrées analogiques | 16
Fréquence d'horloge | 16 MHz

## Slide 8
Limites de mesures du système électronique (Atmega 2560)
Dispositif électronique
Paramètre | Valeur
Microcontrôleur | ATmega2560
Tension de fonctionnement | 5 V
Résolution ADC | 10 bits (0 à 1023)
Nombre d'entrées analogiques | 16
Fréquence d'horloge | 16 MHz
ADC | Rcap (Ω)
0 | 0,00
1 | 97,46
2 | 195,11
3 | 292,95
4 | 390,98
5 | 489,20
509 | 98 630,50
510 | 99 017,61
511 | 99 406,23
512 | 99 796,88
513 | 100 189,57
1019 | 25 359 900
1020 | 33 864 000
1021 | 50 796 000
1022 | 101 803 200
1023 | ∞ (division par 0)
ADC DE 10bits (0 à 1023)
97.4Ω ≤ Rcapteur ≤ 101,8 MΩ
Limites de mesure

## Slide 9
Dispositif électronique
Incertitude de Mesure liée à l’ADC
Vmin
On calcule d’abord la plus petite valeur mesurable
ADC | Vmin (mV) | Vmax (mV)
0 | 0.00 | 4.88
1 | 4.88 | 9.76
2 | 9.76 | 14.64
3 | 14.64 | 19.52
…. | …. | ….
1013 | 4947.6 | 4952.5
1022 | 4991.3 | 4996.1
1023 | 4996.1 | 5000.0*
Puis pour chaque digit (ADC) la plage de Resistance capteur mesurable
ADC | Rmin (Ω) | Rmax (Ω)
0 | 0 | 97.3
1 | 97.3 | 194.6
2 | 194.6 | 292
3 | 292 | 389
…. | …. | ….
1013 | 9.4 MΩ | 9.5 MΩ
1022 | 96 MΩ | 101 MΩ
1023 | 101 MΩ | ∞ (saturation)
Conclusion
Plus La tension du capteur approche 5 V , plus R devient Importante, plus incertitude explose
Chart: évolution de la plage de l'incertitudes de mesures en fonction de la tension du capteur

## Slide 10
Dispositif électronique
Validation de la carte de mesure et du code
Le code du Waou V3 repris et adapté Pour nouveau dispositif mesure
Résistance fixe de 475k ajoutée pour valider le circuit électronique
Parasites de mesures
Mesures résistance fixe 475Kohm +/- 5% en fonction du temps
Taux d'erreur Max :
= 0,42 %

## Slide 11
Fabrication des capteurs WAOU

## Slide 12
Aperçu du capteur V4.4

## Slide 13
Fabrication des capteurs WAOU
A faire plus tard:
expliquer la composition des capteurs , conception capteur , expliquer le modélisation 3D des moules , et principe d’utilisation de ces moules

## Slide 14
Validation capteur

## Slide 15
A. Séchage de Capteur

## Slide 16
Séchage de deux capteurs en fonction du temps ( 84H)
Evolution du capteur 1 PAR rapport au capteur 2 en 180H
Le pic montre que le capteur 1 sèche plus rapidement que le capteur 2.
Le retour vers la valeur initiale (après la pique) indique que le capteur 1 est complètement sec (A confirmer).
Les deux capteurs tendent alors vers des valeurs proches lorsqu’ils sont secs.
A. Séchage des Capteurs

## Slide 17
  B. Mesures de 4 capteurs à des pF différentes

## Slide 18
pF = log​( pression(mbaR) )
Variation de la Resistance des capteurs en fonction du pF et du temps
Mesures sur 4 capteurs et comparaison avec un Watermark (WM) et un tensiomètre.
Tests réalisés pour différents pF.
Les quatre capteurs présentent des courbes de même allure.
Le Watermark et le capteur 4 ont été testés dans les mêmes conditions.
Tensiomètre installé : plage de mesure 0 à 40 kPa (avec 1 kPa = 10 mbar).
  B. Mesures de 4 capteurs à des pF différentes

## Slide 19
Référence
825kΩ
Watermark
⌉5kΩ;20kΩ⌈
Capteur3
⌉7kΩ;22kΩ⌈
Capteur2
⌉4kΩ;18kΩ⌈
bruit de mesure
Les mesures peuvent être affectées par du bruit (chutes de tension, perturbations électriques/électroniques, etc.).

## Slide 20
  Une référence (résistance fixe) est ajoutée afin de valider la conformité des données mesurées et
  de détecter les chutes de tension ainsi que le bruit de mesure.
  B. Mesures de 4 capteurs à des pF différentes

## Slide 21
5. Bilan énergétique des capteurs (version 4.4)

## Slide 22
Puissance d’un capteur en fonction de la resistance capteur
Avec Rcap≈0;....;101.8 MΩ
Chart: 
Conclusion:
Plus le milieu est humide, plus la puissance utilisée est importante, plus la consommation énergétique devient importante aussi
A. Puissance limite Utilisée

## Slide 23
B. Energie utilisée
La puissance maximale d’un capteur est de :
P = 25.25 μW
  Pour une acquisition de donnée:
T = 10 ms
E = 25.25 × 0.01 ≈ 0.2525 μj
  Pour 5OO acquisitions de donnée:
T = 5.161 s
E = 25.25 × 5.161 ≈ 130 μj
  Pour huit capteurs :
E = 8 × 130 ≈ 1042 μJ
  Une mesure est effectuée toutes les heures :
T = 3600 s
L’énergie consommée est donnée par la relation :
E(j) = P(w) × t(s)
Pmoy = E(j)/T(s)
Pmoy≈ 0.290 μW

## Slide 24
1710j >>>1042 μJ
La consommation de la carte est nettement supérieure à celle utilisée par les capteurs.
1710 J est environ 1,64 million de fois plus grand que 1042 µJ
C. Bilan Energétique de la carte Méga 2560
t = 3600 s
P = 0.095 *5V = 0,475W
E = 0,475× 3600 ≈ 1710j

## Slide 25
A SUIVRE!!!! S’arrêter sur ce slide

## Slide 28
Validation de la carte de mesure et du code
Tu as nettoyé le code et implémenté sur une nouvelle carte
Parasites de mesures
Bruit électronique :
Mesure résistance fixe 475Kohm +/- 5% en fonction du temps
  Traduir en delta ADC
  Faire mesure sur d’autre avaleur de resistances
≈ 0,42 %
Taux d'erreur Max:

## Slide 29
SONDE RESISTIVE WAOU
Avec Rmes​≈99600 Ω
Schéma capteur
Parler de la carte
Puis du principe de mesure

## Slide 30
  Filtre EMA (Exponential Moving Average)
  un Filtre médian
Pour supprimer les pics aberrants.
Technique utilisée:
Parasites de mesures
Quelle Valeur tu lis
variation de la resistance de mesure Fixe
Estimation de la valeur de la référence
Avantage
  Augmente la précision des données
  Reduit le nombre de lecture (de 500 à 70 )
  Reduit la consommation énergétique
  temps de lecture qui passe de 5,1s à 700ms
Taux d'erreur Max:
0,02105%
  Traitement du signal

## Slide 31
Parasites de mesures
variation de la resistance de mesure Fixe
Faire une estimation de la valeur de la référence
Solution
Quelle solution tu prends pour lisser dans le code ou en post-traitement????

## Slide 32
Fabrication des capteurs
protocole / photos /changement proportion du mélange

## Slide 33
Séchage de Capteur

## Slide 34
Séchage de deux capteurs pendant 3 jours ++++++
Référence de 475K ohms

## Slide 35
La résistance des capteurs évolue de 4 kΩ à l'état humide jusqu'à 75 kΩ après 60 heures de séchage.
METTRE DES ZOOMS !!!!!!
Calculer la difference / rapport entre les 2 courbes
4k =dans l’eau?

## Slide 36
Résultats des mesures dans une table à succion

## Slide 37
  Mesure sur 4 capteurs et comparaison d’autres méthodes WM et tensiomètre
  On test different pF seul le pF1 est valide
  Coubre de meme allures pour les 4 capteurs
  On compare les résiatance donner les resistances tablea avec Rcapt pour pF1 idebtifier sur photo
  Watermark et capteur 4 dans les mêmes conditions et dans la même gamme de mesure.
  irromètre Installé (0kPa ; 40 kPa) avec 1kPa = 10mbar
Refaire le graph avec les bonnes legends capteur WAOUXXX… WM et donner les valeurs du tensiomètre
Conclure…
pF=log10​(mbaR)
Variation de la Resistance des capteurs en fonction du pF et du temps

## Slide 38
  Référence de 825000 ohms
  Watermark à la position 8
Référence
WaterMark
La mesure de la resistance permet d’identifier de pb de mesure : saut de potential … en plus du bruit
Référence

## Slide 39
Référence
825kΩ
Watermark
⌉5kΩ;20kΩ⌈
Capteur4
⌉7kΩ;22kΩ⌈
Capteur2
⌉4kΩ;18kΩ⌈
Dans le même bêcher
bruit de mesure

## Slide 40
Mettre les courbes de mesure des capteurs dans la table

## Slide 41
Consommation énergétique

## Slide 42
Puissance
Rcap​→∞
Rcap​→0
Puissance max par capteur
pour une lecture
Milieu humide
Milieu sec
Gamme de resistance des capteurs :
1kohm à 1méga

## Slide 43
Puissance limite

## Slide 44
pF(mbar)
P(w)
Puissance d’un capteur en fonction du pF
Puissance d’un capteur en fonction de la resistance capteur
Rcap≈
0;....;101.8 MΩ
Chart: 

## Slide 45
Bilan Energétique des capteurs
La puissance d’un capteur est de :
P = 25.25 μW
  Pour une acquisition de donnée:
T = 10 ms
E = 25.25 × 0.01 ≈ 0.2525 μj
  Pour 5OO acquisitions de donnée:
T = 5.161 s
E = 25.25 × 5.161 ≈ 130 μj
  Pour huit capteurs :
E = 8 × 130 ≈ 1042 μJ
  Une mesure est effectuée toutes les heures :
T = 3600 s
L´énergie consommée est donnée par :
E(j) = P(w) × t(s)
Pmoy = E(j)/T(s)
≈ 0.290 μW

## Slide 46
1710j >>>1042 μJ
La consommation de la carte est nettement supérieure à celle utilisée par les capteurs.
1710 J est environ 1,64 million de fois plus grand que 1042 µJ
Bilan Energétique de la carte Méga 2560
t = 3600 s
P = 0.095 *5V = 0,475W
E = 0,475× 3600 ≈ 1710j

## Slide 47
Contexte de l‘étude